附件

东莞市海心沙资源综合利用中心

绿色工业服务项目

检测中心设备仪器（CNAS认可）

紫外分光光度计采购项目

技术规格书

东莞市新东欣环保投资有限公司

二〇二二年十月

目录

1 项目概况	1

2 采购范围	1

3 项目进度要求	1

4 项目要求	1

4.1 供货要求	1

4.2 验收要求	2

4.3 售后服务及培训要求	2

4.4 说明	3

5 本项目仪器设备采购清单	4

6 本项目所采购仪器设备详细技术参数要求：	5

6.1紫外分光光度计	5

1 项目概况

1.1 项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目检测中心设备仪器（CNAS认可）紫外分光光度计采购项目，包括货物及配件的供货、运输、安装、调试、培训及售后服务等。

1.2 项目业主：东莞市新东欣环保投资有限公司。

1.3 项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛检测中心大楼。

2 采购范围

2.1 采购范围：本次项目的采购范围包含仪器设备需求清单中的实验仪器及配件采购、保管、安装、调试、操作技术指导及相应的售后服务工作。

2.2 交货方式：成交人送货至采购人指定地点。

2.3 交货地点：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛检测中心大楼。

3 项目进度要求

自合同签订之日起，要求成交人在90个日历日内完成所有物资供货及安装，并经采购人验收合格。

4 项目要求

## 4.1 供货要求

- 本文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，成交人应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均能满足其要求。

- 成交人报价所选用的产品应稳定可靠。且在实例中证明是先进可靠的，能保证满足长周期的稳定运行。

- 成交人须是具有独立法人资格，具有代理相关业务的业绩，具有相应售后服务的能力。

- 本文件所引用的标准如果与成交人所执行的标准发生矛盾时，则按较严格的标准执行。

- 成交人所报产品不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，成交人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于成交人侵权无法继续执行本合约而对采购人造成的项目延期、设备换型、设备拆卸清理、设计修改等经济赔偿责任等。成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 本仪器采购过程中，仪器如若出现问题，成交人需免费更换或调整维修。

- 成交人所提供产品必须符合本技术规格书中所描述的产品要求，并列明详细的参数。所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家相关标准、行业标准。

- 本项目仪器供货周期为合同签订后，接采购人收到中标通知书之日起90日内完成交货和安装验收。

## 4.2 验收要求

- 根据本文件及行业标准、国家标准验收。所有仪器设备的品牌、型号、数量与成交人报价文件一致；所有仪器设备均能正常工作，其功能、性能、参数达到本文件及成交人报价文件上技术指标要求。

- 成交人必须按照本技术文件第5部分仪器设备采购清单中的检定/校准要求，委托具有CNAS认可资质的法定计量检定技术机构，对需要检定/校准的仪器设备进行检定/校准，并出具检定/校准证书原件。

- 成交人需提供中文操作指引、出厂合格证明和仪器安装调试验收合格报告或证明。进口仪器设备必须提供生产厂家授权书、售后服务承诺书、中文参数证明函。采购人如发现成交人所提供的设备和材料低于合同规定的标准时，有权要求成交人在指定时间内进行更换，费用由成交人自负。

## 4.3 售后服务及培训要求

- 成交人需拥有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务，在保修期内，成交人须提供可随时上门进行维修及检测服务的工程师。

- 质量保证期：所有设备质保期为一年，自供需双方代表在仪器安装调试验收合格报告或证明上签字之日起计算。如货物有保修期的，保修期与质保期约定出现冲突时，以时间长的期限为最终约定。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务。

- 质保期内，成交人应负责仪器设备运行的稳定性。负责免费更换故障部件。若成交人提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，采购人有权要求成交人进行及时完善或更换。

- 质保期内，采购人所购仪器设备各部件发生非人为故障，成交人应免费上门维修、更换同种品牌规格型号的部件；若设备发生人为故障的，成交人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

- 提供货物免费安装、调试、培训使用；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务，免费对产品软件进行升级（如有）；定期进行设备免费检查（人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外）。

- 设备有故障通知成交人，成交人须在60分钟内响应、48小时内到达现场。如设备故障检修当天内无法排除故障，须在三天内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，或无偿提供代检测服务，直至故障设备修复。

- 培训；免费提供产品的安装、调试及使用培训服务，确保采购人使用人员能够对本次采购产品有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。对采购人培训人数不设限，进口仪器现场培训时间不低于3天，外出免费培训名额不少于2个（每台大型仪器）。仪器设备验收后1年内至少1次到采购人处进行免费维护、保养，对需要软件升级的，应免费提供升级。

## 4.4 说明

- 成交人须对本项目以包组为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。

- 技术规格书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效报价。（主要技术参数“★”号条款以制造商公开发布的印刷资料或制造商出具的技术参数证明（加盖成交人公章）为准）。

- 技术规格书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效报价条款。

5 本项目仪器设备采购清单

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 功能及备注 | 检定 | 推荐品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 测量样品各种含量 | 检定 | 日本岛津UV-1900i、日本日立U-3900H、美国Agilent Cary3500 |

备注：（1）本表中所列所有仪器设备的配件数量，以第6项仪器设备详细技术参数要求中的基本配置为准，包括但不限于第6项仪器设备详细技术参数要求的内容。
          （2）★如仪器相关配件耗材为仪器厂家定制，非普适品，本技术规格书如未提及，中标人也应配置基本用量，保证项目能够开展。

# 6 本项目所采购仪器设备详细技术参数要求：

## 6.1紫外分光光度计

- 主要用途：测量样品各种物质含量。

- 基本配置：

| 序号 | 配置项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1套 |
| 2 | 长光程池架(用于10/20/30/50/70/100mm比色皿)两个长方形池架,一个样品,一个参比 | 1套 |
| 3 | 池架 (用于方形10mm比色皿系列) | 1套 |
| 4 | 卤素灯 | 1个 |
| 5 | 碘钨灯和氘灯（或氙灯） | 各1 |
| 6 | 中文软件工作站 | 1套 |
| 7 | 石英比色皿（10mm） | 1套 |
| 8 | 电脑和打印机 | 1套 |

- 工作条件：电源：100～240VAC，50/60Hz，100VA。

- 主要技术参数：

- 波长范围：190 -1,100 nm

- 光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm)

- 波长显示：0.1 nm步进

- 波长设置：0.1 nm步进

- ★波长准确度：± 0.1 nm （氘灯或氙灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm（需提供证明材料）

- 波长重复性：± 0.1 nm

- 波长转动速度：29,000 nm/min

- 波长扫描速度：29,000 -2 nm/min

- 换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进)

- 杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)，<0.02% (340 nm ，NaNO2)，<0.5% (198 nm ，KCl)

- 光路系统：双光束

- 光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-400%

- 光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs），± 0.004 Abs （1.0 Abs），± 0.006 Abs （2.0 Abs），(使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片)

- 光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs，<± 0.0002 Abs at 1 Abs，<± 0.001 Abs at 2 Abs

- 基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后)

- ★基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后)（需提供证明材料）

- 噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm)（需提供证明材料）

- 光源: 20W碘钨灯和氘灯/氙灯, 集成光源设计，自动灯位转换

- 单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型

- 检测器：硅光二极管

21.★需提供生产厂家（或总代理）授权书、生产厂家（或总代理）售后服务承诺函、厂家（或总代理）盖章的中文技术证明材料。